双通道四深度经颅多普勒招标参数

一、主要技术参数及要求

1.操作系统: WINDOWS7中英文版

2.增益范围:0-40dB

3.发射功率:10-700%可调

4.采样容积:4-20mm可调

5.★频谱:128/256/512/1024点FFT

6.脉冲多普勒(PW)测量深度:20mm-177mm

7.★最大测量速度:590cm/s

8.显示单位:CM/S、KHz可选

9.频谱扫描速度:2.2-13.6s可调

10.频谱显示六种色阶编码可选

11.具有颅内血管检测软件；颅外血管检测软件；单探头同步单深度、四深度、八深度血管检测软件；实进双通道同步双深度血管检测软件；栓子检测软件；监护软件等软件包

12.测量参数包括:Vm,Vp,Vd,TAV,PI,RI,HR,SBI,STI,HITS,T1、T2、a

13.专业的栓子检测技术,动态连续监护系统,血栓自动检测,计数,存储,频谱速度分布图，其他生理参数监测分析

14.自动颜色匹配功能:在噪声抑制DNR增加时,进行自动颜色匹配(色阶自动调整),从而保持了高DNR值时频谱颜色的丰富程度

15.长时间电影放功能,并能在时进行更改操作

16.自动或手动存储检查结果,并可存为BMP或JPG格式

17.具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能,给临床医生提示异常

18.操作简单方便,单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查

19.配置标准医学参数的数据库,并在界面上及报告中显示,供医生参考、对比

20.多种报告格式可选,并可用 office Word来编辑报告,方便医生及时进行调整,同时用户可以把报告存储为PDF文件格式,方便浏览、查阅、交流

21.配有医生诊断术语模版系统,可方便快捷的完成诊断

22.配TCD专用小键盘、标准键盘

23、质保期：1年

二、★配置要求

1.品牌电脑1套,要求≥4G内存, ≥500G硬盘,酷睿双核2.6GHz以上CPU,经过授权的正版Windows操作系统,高分辨率≥19寸液晶显示器

2.品牌彩色喷墨打印机1台

3.高灵敏2MHz探头1个,4MHz探头1个

4.设备台车1套