心电工作站系统参数

一、参数要求

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导联 | 十二导同步。 |
| 2 | 输入阻抗 | 不低于5MΩ。 |
| 3 | 输入回路电流 | 不大于0.1μA。 |
| 4 | 噪声 | 不超过15μVp-p。 |
| 5 | 共模抑制比 | 不低于89dB。 |
| 6 | 标准灵敏度 | 10mm/mV+5%。 |
| 7 | 灵敏度转换误差 | 由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。 |
| 8 | 定标电压 | 1mV±5%。 |
| 9 | 耐极化电压 | 在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 |
| 10 | 幅频特性 | 1～60Hz。 |
| 11 | 时间常数 | 不小于3.2s。 |
| 12 | 工频干扰抑制器 | 抑制比不小于20dB。 |
| 13 | 走纸速度 | 在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。 |
| 14 | ECG(常规心电图) | 12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形自动测量、分析及数据打印。 |
| 15 | VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图） | 采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。 |
| 16 | 频谱心电 (FCG) | 自动选取所用配对导联，自功率谱、传递函数等，显示打印图形及数据 |
| 17 | 心室晚电位（VLP） | 自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。 |
| 18 | 心率变异(HRV) | R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析 |

二、技术要求
1、心电工作站要求能同步采集十二导心电数据及分析报告。
2、提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能。
3、多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，。

- 自动诊断功能。

- 强大的心电图分析功能
(1)显示同步十二导心电图波形。
(2)波形显示具有时间轴，精确定位心拍。
(3)自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。
(4)自动识别心拍。
(5)支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。
(6)支持分页显示。
(7)心拍特征点手动微调功能。

- 6、历史记录功能
支持心电图检查历史记录功能，同步显示历史记录下的所有检查记录。
7、★系统功能概述：所提供产品必须与我院现有心电网络系统无缝对接，对接需产生费用均由中标单位承担。心电图数据能传输到心电诊断中心诊断打印。
8、导联纠错
纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。
9、导联修改
支持加做导联名称快速修改，支持单个导联名称修改。
10、波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电。
 11、心电事件记录
 具有心电事件记录功能，辅助医生记录心电事件，不受文字个数限制。
12、波形颜色自由设置
 心电图波形采集时的颜色，分析时波形颜色，底纹颜色，可自由设置，防止长时间分析造成的用眼疲劳。
13、编写报告功能
(1)医生可以自动诊断或手动报告编写心电报告。
(2)提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持心电图原始数据多次对比功能。模板库为设置开放式，用户可以自由设置负责常用诊断库、自定义诊断库的维护、系统用户与HIS用户的关联，科室等字典表的同步关联。
(3)提供心电特殊符号，辅助快速输入。
14、图谱对比功能
支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。
 
三、工作站硬件配置

| 功能模块 | 配件名称/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 心电放大器 | 12导心电采集器 | 1个 |
|  | 12导心电导联线 | 1条 |
|  | USB线 | 1条 |
|  | 吸球 | 6个/个 |
|  | 心电夹子 | 4个/套 |
| 软件 | 加密狗 | 1个 |

- 质保期：2年

- 供货期：7个日历天

- 数量：1台