| 放射专用竖屏显示器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1 | 品牌 | 知名品牌专业显示器，提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、名牌产品证书 |
| 2 | 亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 3 | 基本参数 | ≧27英寸,分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331 mm |
| 4 | 必要参数 | 最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%，并提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 5 | ★动态校正 | 显示器具有动态生成LUT表的功能，显示器内置DICOM曲线可以在100-350cd/m2之间动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料和盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 6 | 曲线误差 | 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%，提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 7 | 亮度均匀性 | 医用显示器具有亮度均匀性调节的功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 8 | 色彩 | 色彩度≧4.398Trillion(42bit)，提供盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 9 | 视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，提供公开发行材料证明 |
| 10 | ★视频输出端口 | DP×1，提供公开发行材料证明 |
| 11 | ★多显示器配置 | 支持多显示器配置技术，使用DisplayPort连接，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作，提供公开发行材料证明 |
| 12 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 13 | 亮度快捷切换 | 显示器可通过快捷控制系统一键切换亮度，方便医生观察图像细节，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 14 | ★医疗电源 | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书，证书中的电源型号须与3C中的电源适配器型号一致； |
| 15 | 老化检测 | 医用显示器可以实现实时老化检测，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 16 | 显微成像 | 医用显示器具有呈现三维图像的功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 17 | 亮度稳定系统 | 医用显示器具有实时性宽范围的亮度稳定功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 18 | 图像景深增强 | 医用显示器具有对医学影像景深强化的功能，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 19 | 远程质量管理和控制 | 提供远程质量控制体系软件WEBQA，可对显示器定时进行DICOM曲线检测，并提供书面检测报告，告知用户显示器是否合规，提供软件著作权证明文件 |
| 20 | 制造商技术水平 | 显示器制造商有较强的技术研发和制造能力。获得“国家知识产权优势企业”称号，并拥有与显示器设计与制造相关的专利技术100项以上（含100项），提供“国家知识产权优势企业”称号官方证明文件复印件，提供国家知识产权局网站检索结果截图，现场备查 |
| 21 | 制造商体系认证 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001，SGS，GB/T 45001:2020职业健康安全管理体系认证 |
| 22 | ★产品认证 | CCC认证，整机获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015），能效等级不低于2级 |
| 23 | 原厂生产 | 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。 |
| 24 | 质保期限 | 1年 |
| 25 | 供货期 | 15个日历天 |