病人监护仪招标参数

- 监护参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温；

- 屏幕尺寸≥10寸彩色液晶显示屏，可选配触摸屏；

- 具有呼吸氧合图观察界面、短趋势共存界面、大字体界面，主界面上支持多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表；

- 标配内置存储卡，支持掉电存储，防止监测数据丢失；

- 心电增益有多种选择，满足临床需求；

- *共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105db，在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全；

- *支持待机模式、夜间模式、隐私模式、NFC模式、清洁模式；

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；

- 配置条形码扫描枪，方便快速录入病人信息；

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站；

- 具声光双重三级报警；

- 在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率；

- 血压测量进气口具有除尘阀设计，防止空气中的微尘进入血压气泵，延长血压气泵使用寿命，使得血压测量也更准确；

- 血压测量具备新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤；

- 标配可拆卸充电锂电池，续航时间≥3小时；

- *具有AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密，提高的网络安全管控，防止恶意软件攻击；

- 质保期：两年；

- 供货期：30个日历天；

- 付款方式：验收合格后付90%，10%余款保修期满一次付清；

- 可与各科室及南陵院区病人监护仪联网组成全院中央监护系统。

- 保修期自安装验收合格之日算起。保修期外，终身维修，零配件费、人工费再商议。

注：以上参数中*条款必须满足，否则视为无效投标。