全自动尿液分析仪招标参数

一、技术参数

1.仪器要求：国内知名品牌，自动化程度高。

2.样本处理：尿液标本不需要离心处理，直接采用新鲜尿液上机检测，最少标本检测量可达2ml。

*3.检测速度：尿干化学≥200测试/小时；尿有形成分≥100标本/小时。

4.尿干化学检测项目≥11项，至少包括红细胞、白细胞、尿胆原、胆红素、葡萄糖、蛋白质、亚硝酸盐、酮体、维生素C、PH、比重等项目；

5.尿有形成分分析原理为自动显微镜数码成像技术，以自动形态学方法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数，要求人工复检率≤5%。

6.自动识别并报告尿液有形成分包括：红细胞、白细胞、管型、结晶、上皮细胞、细菌等。

*7.可提供尿中有形成分的显微镜下图像，可储存并可随时调用用于审核分析。

8.带液面感应的加样针有自动混匀尿液、自动加样、自动冲洗等功能。

9.急诊功能：可随时插入急诊样品检测。

10.尿试纸条为开放系统，有配套校准品和质控品，价格便宜。

11.日常保养简单方便，每日保养不超过十分钟。

二、商务条款

1、必须有医疗器械注册证及相关质量检验证等有效期证书；

*2、厂家提供五年免费保修；

3、在中国区内设有维修处和零配件中心，配有不少于8名原厂工程师直属专业维修，在芜湖市内提供驻点工程师；

4、每年定期对尿液分析仪进行保养和维护；

5、终生维修，设备提供方保证设备停产后的10年内的零配件及消耗品供应；

6、设备提供方免费提供运输、安装及应用培训。提供及时快捷的维修、维护服务，故障报修1小时内电话响应，24小时内现场响应，仪器故障超过48小时仍不能正常运行而影响医院工作时，标本外送检验所产生的一切费用均由设备提供方负责；

7、供货期：30工作日；

8、付款方式：验收合格后付90%，10%余款保修期满一次付清；

9、中标价包括配套的Lis系统接口、电脑、打印机、电脑桌、制水机、稳压电源等必备费用。

注：带星号“*”参数为必须符合参数，不满足将视无效标。