市四院南陵院区实验室设备采购项目

要求:此项目不分包，必须由同一供货商供货

生物安全柜技术参数

采购量: 1台，国产，外排

1.外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

2.内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

3.台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）。

4.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

5.系统排风总量：360m³/h

6.额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）

7.噪音等级：≤67dB（A）

8.照明：≥1000lx

*9.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

10.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

11.产品安全性：菌落数≤5CFU/次

12.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

13.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

* 14.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

*15.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全。

* 16.≥4.5寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间。

* 17.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全。

18.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现。

19.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。

20.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

21.完善的报警系统：玻璃门不在安全高度、过滤器压力超高、过滤器失效更换、气流波动报警等。

通风柜技术参数

采购量: 1台，国产

1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

2、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。

* 3、通风柜前视窗为电动视窗，操作按键控制，可以在行程范围内的任意高度停止，断电锁止的功能。

4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

* 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、玻璃门上升键、玻璃门下降键、插座键、日光灯键、紫外灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。

6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

7、 通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

* 8、通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜900*730*605mm（L×D×H）的超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。

9、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀、实验室水槽，方便实验进行。

10、通风柜内置交流后向离心风机，风量大、噪音小，方便客户安装。

11、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

* 12、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

显微镜技术参数

采购量: 1台，国产

* 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

* 2、载物台：钢丝传动式机械载物台（无外漏支架式设计，杰出的耐用性及移动平稳性，避免割伤手指），带可移动刻度片夹，尺寸：120 × 132mm，行程为：76mm（X）× 30mm（Y）。

3、物镜转换器：4孔物镜转盘，内倾式，便于上样和滴加镜油。

4、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25）。

* 5、目镜：10×（视野数≥20），屈光度可调（提供厂家彩页资料供核对），含测微尺、定位尺。

* 6、观察镜筒：双目观察筒，瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，宽眼点调节范围，至少满足378mm-427mm的眼点调节范围 (提供厂家彩页资料供核对)。

* 7、物镜：平场消色差物镜4只，且须符合以下参数 (提供厂家彩页资料供核对) ：

4X（数值孔径 ≥0.10,工作距离≥27.8mm）；

10X（数值孔径≥0.25,工作距离≥8.0mm）；

40X（数值孔径≥0.65,工作距离≥0.6mm）；

100X（数值孔径≥1.25,工作距离≥0.13mm）。

8、照明系统：内置LED，寿命达20000小时。

9、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜均做了防霉处理。

10、显微镜在设计上便于搬运和储存安放，方便学生实验教学等要求。

全自动血沉分析仪技术参数

采购量: 2台，国产

1.仪器要求：国内知名品牌，自动化程度高；

*2.血沉检测范围:≥100mm/h（魏氏法）；

3.血沉准确性误差: ±1mm（魏氏法）；

4.检测重复性: CV≤15% ；

5.检测样本数：至少可同时检测20个样本；

6.上样方式：随机插入样品位，随时进行检测；

7.有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成检测的检测结果；

8.仪器可储存不少于150个样本的检测结果,包括样本号、魏氏法检测结果及动态曲线；

9.仪器具有选择环境温度补偿功能，可对室温 18℃—30℃的检测结果根据血沉校正表修正到18℃时的数值；

*10.有厂家专业工程师及技术人员直接提供免费维修、保养和技术培训服务，免费五年保修期。

11.免费接入医院LIS系统，配有标准RS232接口与计算机双向通讯。

“*”为核心参数指标，必须满足。此项目不分包，必须由同一供货商供货。

如供应商为生产企业，须具有医疗器械生产许可证；如供应商为经营企业，须具有医疗器械经营备案凭证。