自动体外除颤仪采购需求

- 物理功能

- 整机重量（含电池）≤2.5Kg，设备具高便携性，有主机一体便携把手。主机设有机盖保护装置，支持开盖即开机。收纳和操作方便，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。

- 主机使用期限≥10年。

- ★产品防尘防水级别≥IP65。主机通过≥1.6米高度跌落试验，6个面各跌落1次。

- 工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95%(无冷凝)，（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作 60 分钟）。

存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝)

- 操作显示

- ★主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480像素。

- 具备成人儿童模式，可一键实现快速切换。

- 为适应急救现场嘈杂环境，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。也可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。

- 提供语音及动画指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。按压速率可调，可调范围每分钟按压100、110或120次。按压通气比可调，可调范围30:2、15:2。

- 设备性能

- ★采用双相波技术，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J。

- ★为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节，可设置≥13个不同能量等级。

- 开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。除颤后ECG恢复时间＜2s。

- 除颤能量内部释放时间≥30s, 多档可调。

- 电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。

- ★在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥210次360J除颤或320次200J除颤。

- ★首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作30分钟和10次200J电击。

- 单副电极片有效期≧60个月。

- 电极片具有通用性，电极片插头能够适配多个品牌的设备。可与同品牌手动除颤器通用，确保在紧急情况下无需更换电极片即可进行除颤操作。

- 具备较好的干扰信号抑制能力，在ECG信号采集与分析工作状态下应满足共模抑制比＞90dB，系统噪声不大于30uV，输入阻抗不小于 2.5MΩ。

- 设备自检与巡检

- 设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。

- 设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。

- ★主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。

- 主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。

- 数据传输和存储

1. ★数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。

2.具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。

3.设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

4.设备配置了4G、Wi-Fi无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。

- 其他

1.数量：5台

2.质保：≥2年。

3.为保证设备的稳定性，设备必须为2025年5月后生产日期。

4.配备橱柜，橱柜可轻松挂在墙壁上，橱柜外观美观够有效保护自动体外除颤仪免受损坏或被盗，橱柜上配备明显的标识，方便在紧急情况下快速找到自动体外除颤仪。